动态心电分析软件ES-5000D-A单元测试报告

动态心电分析软件单元测试报告

验证部门：客户端组

验证人员：谢小新

验证日期：2023.7.13—7.27

# 目录

1. 验证对象3

2. 验证目的3

3. 验证范围3

4. 人员职责3

5. 实施前提条件4

6. 验证过程4

7. 结论与再验证周期13

### 1. 验证对象

本次测试的验证对象为动态心电分析软件中的源代码。

### 2. 验证目的

验证动态心电分析软件功能是否满足技术要求，代码是否覆盖设计方案及流程图，功能是否满足产品使用需求。

验证内部的各子模块源代码的逻辑功能，是否达到了各子模块的设计要求。

### 3. 验证范围

本次验证主要是针对动态心电分析软件中的所有模块的全部源代码，在算法设计方案、技术要求等范围内进行验证。

### 4. 人员职责

| 部门 | 职位 | 职责 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户端组 | 开发主管 | 负责验证方案的起草，组织验证的相关培训；负责对验 证方案修订或补充提出申请。 |  |
| 客户端组 | 技术开发 | 执行并确认验证方案中的内容，并对实施过程中出现的结果进行分析； |  |
| 质量中心 | 配置工程师 | 执行验证软件的版本配置控制 |  |

### 5. 实施前提条件

验证人员应进行软件设计方案、软件技术要求的学习，深刻领会软件的主要功能和流程图。

验证人员应在本地电脑上安装VS2019以及Qt 5.11.2,并能成功打开动态心电分析4.0软件的源程序。

### 6. 验证过程

| 序号 | 接口功能 | 代码验证过程 | 具体情况描述 | 是否满足设计需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | 配置文件读取 | 1、原型：CustomSettingsInfoV4* readSettingsInfo(QString fileName, int iback) 2、参数介绍： 2.1Filename:配置文件路径； 2.2Iback：当前显示风格：深色/浅色； 2.3返回类型：配置文件的具体信息 3、验证过程： 3.1输入正确的配置文件路径返回对应的配置信息； 3.2输入错误的配置文件路径返回默认配置信息； 3.3输入错误的颜色模式默认返回深色配置。 | 接口函数主要用于获取当前配置信息，其中软件自动获取配置文件路径以及当前的颜色模式。 | 满足 |
| U2 | 配置文件保存 | 原型：int saveSettingsInfo(CustomSettingsInfoV4* csi,QString fileName); 参数介绍： 2.1 CustomSettingsInfoV4* csi：当前详细配置信息； 2.2 QString filename ：配置文件路径； 2.3 返回：-1表示失败，0表示成功。 3.验证过程： 3.1 输入正确的配置文件信息，正确的配置文件路径写入成功返回0； 3.2 输入空指针，正确的文件路径，返回-1； 3.3 输入正确的配置文件信息，错误的配置文件路径，返回-1. | 接口函数主要用于设置的修改，配置信息从设置界面自动获取，配置文件路径也由软件自动获取。 | 满足 |
| U3 | 读取原始文件用户信息 | 原型int readEcgHeadInfo(QString filePath, EcgHeadInfo *ehi) 参数介绍： 2.1 QString filePath：原始文件路径； 2.2 EcgHeadInfo *ehi：获取的文件头信息 2.3 返回值：0成功，-1失败 验证过程： 3.1 输入正确文件路径，初始化过的头指针，返回0，ehi能读取到当前文件头信息； 3.2 输入错误文件路径，初始化过的头指针，返回-1； 3.3 输入正确文件路径，未经初始化的ehi指针，返回-1； 3.4 输入错误文件路径，未经初始化的ehi指针，返回-1 | 该接口主要获取原始文件头部中记录的用户信息包括用户名，性别，年龄，导联信息，监测长度等。 | 满足 |
| U4 | 报告打印 | 原型：void printReport(QPrinter* printerPixmap, int minpage = 0, int maxpage = 20000); 参数介绍： 2.1 QPrinter* printerPixmap打印信息； 2.2 int minpage打印开始页码 2.3 int maxpage打印页数 3 验证过程： 3.1 输入正确参数打印成功。 3.2 打印页码超过实际打印页数，无法打印； 3.3 打印页码设置小于等于0，无法打印； | 打印调用本地打印机，需要提前安装好可用的打印驱动。 | 满足 |
| U5 | 导出pdf报告 | 原型：dealwithExportPDF(); 参数介绍 无。 3、验证过程 正常调用函数就能生产报告。 | 需要有基本的打印驱动。 | 满足 |
| U6 | 保存中间分析结果信息 | 原型：bool saveAnalysisIntermediateFile(CaseInfoV4 *ci, AnalysisIntermediateFile *aif); 参数介绍： 2.1 CaseInfoV4 *ci 文件基本信息 2.2 AnalysisIntermediateFile *aif 中间文件基本信息 2.3返回值，true表示成功，false表示失败。 3、验证过程 3.1 输入正确的ci和aif值，中间文件生成成功返回true； 3.2 输入正确的ci错误的aif，返回false，不会生成中间文件； 3.3 输入错误的ci，正确的aif，返回false，不会生成中间文件； 3.4 输入错误的ci，错误的aif，返回false，不会生成中间文件 | 该接口主要为了保存分析结果，医生审核的时候可以直接打开上个医生分析的结果。Ci和aif参数由软件自动获取。 | 满足 |
| U7 | 读取中间文件信息 | 原型：bool readAnalysisIntermediateFile(CaseInfoV4 *ci, AnalysisIntermediateFile *aif); 参数介绍： 2.1 CaseInfoV4 *ci用户基本信息； 2.2 AnalysisIntermediateFile *aif出参，读取中间文件分析结果。 2.3返回true表示成功，false表示失败。 3、验证过程： 3.1输入正确的ci，初始化过的aif，返回true，aif能获取到正确的分析结果； 3.2 输入正确的ci，未经初始化过的aif，返回false； 3.3 输入错误的ci，未经初始化过的aif，返回false； 3.4输入错误的ci，初始化过的aif，返回false | 该接口主要为了获取上次分析结果，ci信息由软件对当前打开的文件自动获取，如果中间文件获取失败则自动打开原始文件进行分析。 | 满足 |
| U8 | 修改心搏 | 接口：int resetHeartBeatType(QList<HeartBeatInfoV4*>* hbi, HeartTypeEnumV4 type); 原型介绍： 2.1 QList<HeartBeatInfoV4*>* hbi要修改的心搏信息； 2.2 HeartTypeEnumV4 type目标类型 2.3 返回值：0表示成功；-1表示失败 3 验证过程： 3.1 输入正确hbi，正确type，返回0，心搏修改成功； 3.2 输入错误hbi，正确type，返回-1； 3.3输入正确hbi，错误type，返回-1； | 该接口主要为了修改心搏得类型，心搏信息和类型由用户操作的时候指定，软件自动获取。 | 满足 |
| U9 | 心搏时间排序 | 原型：int heartBeatInfoV4SortTime(QList<HeartBeatInfoV4*>* hbi); 参数介绍： 2.1 QList<HeartBeatInfoV4*>* hbi需要排序的心搏列表 2.2 返回值：0表示成功；-1表示失败。 3、验证过程 3.1 输入正确的hbi，返回0，心搏按时间排序成功； 3.2 输入无效的hbi，返回-1 | 心搏排序需要选择多个心搏然后点击按时间排序功能，软件自动获取选中的心搏生成hbi信息。 | 满足 |
| U10 | 干扰波删除 | 原型：int delQrsinterfer(CaseInfoV4* ci, QList<HeartBeatInfoV4*>* hbi, int startTime, int endTime); 参数介绍 2.1 CaseInfoV4* ci文件基本信息； 2.2 QList<HeartBeatInfoV4*>* hbi需要删除的心搏信息 2.3 int startTime 删除开始相对时间 2.4 int endTime删除结束相对时间 2.5 返回：0表示成功，-1表示失败。 验证过程 3.1 输入正确的参数，成功删除干扰波； 3.2 输入一个错误的参数，其它参数正确，返回-1； | 干扰波删除支持单个或多个波形的删除，选中心搏之后选择删除，软件自动获取删除的心搏信息以及时间等 | 满足 |
| U11 | 连续心搏节律齐判断 | 原型：int MaxHrCalRhythm(int* RRarray, int RRnum, float key); 参数介绍 2.1 int* RRarray心搏原始数据； 2.2 int RRnum心搏间期 2.3 float key阈值 2.4 返回0表示连续心搏节律齐；返回-1表示连续心搏节律不齐；返回-2表示参数错误。 验证过程 3.1典型连续心搏节律齐的数据，获取原始数据输入，返回0； 3.2 输入无效的RRarray或者rrnum返回-2； 3.3典型连续心搏节律不齐的数据，获取原始数据输入，返回-1； | 某些判断需要配合该功能，自动获取该段原始数据带入公式计算。 | 满足 |
| U12 | 判断是否为真实的停搏或长间期 | 原型：int LongRRjudg(double* ecg, int nData, int nFreq); 参数介绍 2.1 double* ecg心电原始数据 2.2 int nData数据长度 2.3 int nFreq采样率 2.4 返回值：0表示确定为停博或者长间期；-1表示不是停博或者长间期 验证过程 3.1 输入正确的停博数据，返回0； 3.2 输入正确的长间期数据，返回0； 3.3 输入正确的导联脱落数据，返回-1； 3.4 输入空指针，返回-1 | 统计遇到停博和长间期数据为了进一步保证真确性，代入数据进一步判断，数据由软件自动判定获取。 | 满足 |
| U13 | 打开文件分析 | 原型：void dealtwithOpenEcgFile(CaseInfoV4 *ci, CustomSettingsInfoV4* info); 参数介绍： 2.1 CaseInfoV4 *ci用户基本信息； 2.2 CustomSettingsInfoV4* info配置信息； 2.3 返回值通过信号槽的方式通知软件 验证过程： 3.1 输入正确的信息，成功打开文件生成报告； 3.2 ci设置为空指针，info正常；提示分析失败； 3.3 info设置为空指针，ci正常，提示分析失败； 3.4 info和ci都设置成空指针，提示分析失败。 | 用户手动从文件管理模块打开原始文件分析；分析结果通过信号槽的方式返回。 | 满足 |
| U14 | 统计 | 原型：void dealtwithStatisticalAlgorithm(int percent, CaseInfoV4* ci, float* ecgWaveData, QList<HeartBeatInfoV4*>* hbi, int state); 参数介绍： 2.1 int percent分析进度； 2.2 CaseInfoV4* ci文件基本信息； 2.3 float* ecgWaveData心电原始数据； 2.4 QList<HeartBeatInfoV4*>* hbi心搏数据 2.5 int state 状态 2.6 统计结果会保存到ci里面，进度和统计结果信号槽通知出去 验证过程： 3.1 输入正确的参数，返回正确统计结果； 3.2 输入空指针，返回失败 | 根据分析结果，对心搏数据做进一步统计，统计出最高最低心率，各种事件，qtc数据等等。 |  |
| U15 | 绘制波形图 | 原型：void loadPath(QVector<ItemPensPath>& vec); 参数介绍： 2.1 QVector<ItemPensPath>& vec波形数据组合； 验证过程： 3.1 输入正确的信息，成功显示波形； 3.2 输入空的数组，无波形显示； | 波形数据由程序自动获取。 |  |
| U16 | 加载波形数据 | 原型：void loadEcgData(int starttime, int ntime); 参数介绍： 2.1 int starttime开始时间； 2.2 int ntime结束时间； 验证过程： 3.1 输入数据范围内正确的开始结束时间；波形能正常显示； 3.2 输入数据范围外的开始结束时间，波形无法显示； 3.3 输入开始时间大于结束时间，波形无法显示； | 数据时间由程序计算输入。 |  |

### 7. 结论与再验证周期

7.1 综上所述，动态心电分析4.0软件的模块源代码均覆盖了设计方案和软件技术要求，对流程图上的功能全部验证通过。

7.2 当软件版本发生重大变更时应进行再验证。

7.3 当软件的开发人员或开发环境发生重大变更时应进行再验证。（再验证要求根据实际情况确定）。