心电分析与提示软件ES-5000C-A产品技术要求

医疗器械产品技术要求编号:

心电分析与提示软件

## 产品型号/规格及其划分说明

### 型号命名

ES-5000C-X

产品型号

产品代号

本产品型号为ES-5000C-A。

### 软件发布版本

发布版本号：V1

### 版本命名规则

软件完整版本命名规则：V主版本号.次版本号.修正版本.构建版本。

软件发布版本：主版本号。

主版本号：重大增强类软件更新，影响到医疗器械安全性或有效性的增强类更新，包括网络安全重大增强更新，外部软件环境产品更新、与医疗器械软件不兼容的版本更新；

次版本号：轻微增强类软件更新，不影响医疗器械安全性与有效性的增强类更新，包括网络安全轻微增强更新，外部软件环境补丁更新、与医疗器械软件兼容的版本更新；

修正版本：纠正类软件更新，不影响医疗器械安全性与有效性的纠正类更新，包括网络安全纠正更新；

构建版本：是指软件编译生成一个工作版本。

### 结构组成

### 物理组成

软件通过网上交付。

### 逻辑组成

软件采用浏览器/服务器（B/S）架构，功能模块包括：算法服务、云平台（医生诊断分析客户端）、算法分析端。临床功能包括：数据的自动分析、设置、心电波形显示区、功能按钮操作、报告按钮操作、数据输出和特征参数。

## 性能指标

### 通用要求

### 功能

#### 2.1.1.1  数据的打开和自动分析

a）打开数据

b）数据打开和分析显示

分析显示5项心电特征参数，包括：心率、PR间期、QRS时限、QT间期、QTc。

#### 2.1.1.2  设置

a）心搏颜色设置

b）底格线亮度调整

#### 2.1.1.3  心电波形显示区

a）心电波形选中

b）心电图数据翻页浏览

#### 2.1.1.4  功能按钮操作

a）心搏类型修改

b）底格按钮操作

c）定位按钮操作

d）标尺按钮操作

e）增益程度操作

f）走纸速度操作

#### 2.1.1.5  报告按钮操作

a）报告预览操作

b）导出报告操作

c）打印报告操作

#### 2.1.1.6  数据输出和特征参数

a）特征参数的名称和参考范围

b）异常特征参数表示和说明

### 使用限制

a）本产品支持格式限制为“.Hecg”。

b）本产品可读取的心电数据限制为时长为30秒-5分钟的单导心电图数据。

### 输入输出

输入：

输出：

### 数据接口

本产品打开“.Hecg”格式的单导心电图数据；

本产品传输协议为Https。

### 必备特定的软硬件

软件运行兼容的浏览器：Chrome浏览器62版本及以上。

### 运行环境

本产品为浏览器/服务器（B/S）架构，服务器部署在云端，上行网速50kb/s以上、下行网速100kb/s以上的网络环境。服务器配置如表1所示，客户端配置如表2所示。

表1 服务器配置

| 硬件 | CPU | Intel(R) Xeon(R) Gold 6161 CPU @ 2.20GHz |
| --- | --- | --- |
|  | 内存 | 16GB |
|  | 硬盘 | 500GB |
| 软件 | 操作系统 | CentOS Linux 64bit |
|  | 数据库 | MySQL 5.7.22-log及其兼容版本 |
|  | 支持软件 | Java JDK1.8及其兼容版本 |
|  |  | redis 3.0.7.9及其兼容版本 |
|  |  | Golang 1.14.2及其兼容版本 |
|  |  | C++ msvc14.0及其兼容版本 |

表2 客户端配置

| 硬件 | 显示器分辨率 | 1440×900分辨率及以上 |
| --- | --- | --- |
| 软件 | 浏览器 | Chrome浏览器62版本及以上 |

### 性能效率

软件打开时长为5分钟、格式为“Hecg”的数据，分析单个单导心电图数据的时间≤10s。

### 最大并发数

本产品在2.1.14的配置下最大并发数为15。

### 用户界面

基于浏览器的可视化图形界面以及基于手机端HTML5的可视化图形页面。

用户界面类型：

用户输入类型：

### 消息

本产品的消息类型包括了：确认，信息，出错。

消息类型：

消息形式：

### 用户差错防御

### 访问控制

通过账号、密码和手机短信验证码来控制用户访问权限。

本产品用户角色分为运维人员、最终用户。

运维人员：可访问云端部署的所有程序。

最终用户：可访问所有临床功能。

### 处理对象

本产品的处理对象为单导心电图数据。

心电图数据的采集设备为获得医疗器械注册证的心电记录仪或心电采集设备。

### 版权保护

不适用。

### 可靠性

数据恢复：每次分析操作的数据会保存在云平台和算法服务端，当云平台和算法服务端出现意外关闭情况时，再次打开软件，弹窗提示是否恢复数据，点击恢复即可恢复已修改的数据。

### 维护性

报错维护：当软件故障、系统异常等引发软件错误时，软件将该错误信息记录在后台系统日志中，用于分析、定位该异常。

### 质量要求

应符合GB/T 25000.51-2016第5章的要求

## 检验方法

### 通用要求

### 处理对象

通过实际操作，处理对象应符合2.1.1的要求。

### 最大并发数

使用压力测试软件，同时处理多份有效心电图数据，查看分析时间≤10秒的数据量，结果应符合2.1.2的要求。

### 数据接口

通过实际检查，数据接口应符合2.1.3的要求。

### 特定的软硬件

通过实际检查，特定的软硬件应符合2.1.4的要求。

### 临床功能

通过实际操作，临床功能应符合2.1.5的要求。

### 使用限制

通过实际检查，使用限制应符合2.1.6的要求。

### 用户访问控制

通过实际检查，用户访问控制应符合2.1.7的要求。

### 版权保护

不适用。

### 用户界面

通过实际检查，用户界面应符合2.1.9的要求。

### 消息

通过实际检查，消息应符合2.1.10的要求。

### 可靠性

通过实际检查，可靠性应符合2.1.11的要求。

### 维护性

通过实际检查，维护性应符合2.1.12的要求。

### 效率

在云端配置虚拟局域网，网速不低于100kb/s，打开一份时长为5分钟、格式为“Hecg”的数据，通过查看后台日志，计算从打开到得到分析结果所用时间，结果应符合2.1.13的要求。

### 运行环境

通过实际检查，运行环境应符合2.1.14的要求。

### 质量要求

通过实际检查，质量要求应符合2.2的要求。

## 附录A

### 体系结构图及必要注释

## 附录B

### 用户界面关系图及必要注释

## 附录C

### 物理拓扑图及必要注释

注释：

图中的虚线箭头，单向箭头代表没有回路，只是单向性的，双向箭头代表有回路。

图中的三个用户端PC代表多个的意思，三个不代表一个确定的数量。