心盾CardioGuard™ - 心血管风险分层与远程监测平台 PRD

#### 1. 项目概述

1.1 产品背景 随着心血管疾病负担日益加重，对高危患者（如心肌梗死、心力衰竭患者）的长期、连续管理至关重要。传统随访模式间隔长、数据单一，无法及时捕捉病情恶化迹象。基于多参数可穿戴设备与云平台的远程患者监测方案，能实现早期风险预警和干预，降低再入院率及心脏性猝死风险。

1.2 问题陈述

患者方面： 院外管理依从性差，症状出现后才就医，往往为时已晚。

医生方面： 无法获得患者日常连续性的生理数据，仅凭门诊短暂检查，难以进行精准、动态的风险分层。

医疗机构方面： 急性心血管事件再入院率高，医疗资源紧张，缺乏有效的慢病管理工具以降低总体医疗成本。

1.3 解决方案 构建“心盾CardioGuard™”平台，通过整合医用级可穿戴设备（采集心电、HRV、心率、血氧、呼吸率、睡眠数据），利用基于医学共识的算法模型进行实时分析与风险分层，为医生提供决策支持，并为患者提供远程干预与教育，实现心血管疾病的闭环管理。

1.4 共识支撑

HRV的核心价值： HRV是预测心脏性猝死和全因死亡的独立危险因子（文档1、4、6、9）。时域指标（如SDNN、RMSSD）和频域指标（如LF、HF）是有效的评估工具。

17

远程监测有效性： 远程患者监测可减少心力衰竭患者再入院率，改善预后（文档14、24）。

39

多参数综合评估： 综合血压水平、危险因素、靶器官损害等进行危险分层是心血管防治的核心方法（文档3、6、34）。本平台将静态危险因素与动态生理参数相结合。

16

#### 2. 产品目标

点击图片可查看完整电子表格

#### 3. 功能需求详述

3.1 系统架构图

Plain Text 患者层 -> 数据采集层 -> 云平台层 -> 应用层 -> 用户层 (可穿戴设备) -> (数据传输/存储) -> (数据分析/引擎) -> (Web/App) -> (医生/患者/管理员)

3.2 核心功能模块

模块一：多源数据采集与接入

功能点 1.1： 多设备兼容接入

描述： 平台支持接入多种医用级可穿戴设备。

子功能：

12导联/单导联心电设备： 支持蓝牙/Wi-Fi传输，可记录24小时动态心电图或患者触发的单导联心电。

医用腕表/手环： 持续采集PPG心率、血氧饱和度，并基于加速度计估算睡眠阶段和呼吸率。

专业HRV分析仪： 支持通过特定协议导入长程（24小时）HRV原始数据（R-R间期）。

验收标准： 成功对接至少3个品牌设备，数据解析准确率>99.9%。

功能点 1.2： 患者主观数据录入

描述： 患者可通过App补充主观信息，形成完整健康画像。

子功能：

每日症状日记： 胸痛、胸闷、气短、头晕、水肿等症状的等级记录。

用药依从性记录： 记录服药时间、是否漏服。

体重与血压手动录入： 支持手动输入或连接智能血压计。

验收标准： 支持自定义症状模板，数据表单提交成功率达100%。

模块二：智能分析与风险分层引擎

功能点 2.1： HRV深度分析

描述： 核心分析模块，基于24小时动态数据或夜间睡眠数据。

子功能：

时域分析： 自动计算SDNN, SDANN, RMSSD, PNN50等指标。当SDNN<50ms时，系统自动标记为高风险（共识支撑：文档1、4）。

频域分析： 计算LF、HF功率及LF/HF比率，评估交感/迷走神经平衡。

18

趋势分析： 展示HRV指标的7天、30天变化趋势，识别持续恶化。

验收标准： 分析结果与专业Holter分析软件的一致性达到95%以上。

功能点 2.2： 心律失常自动检测与分类

描述： 对心电数据进行分析，识别关键事件。

子功能：

房颤/房扑检测： 自动识别并标记时长。

室性早搏/室速分析： 计算每小时室早负荷，对非持续性室速进行警报。

ST-T段改变分析： 监测有无心肌缺血迹象。

验收标准： 对房颤事件的检测灵敏度>97%，特异性>99%。

功能点 2.3： 多参数融合风险评分

描述： 综合静态信息与动态数据，生成综合风险分层。

子功能：

静态基线评估： 集成电子病历数据，根据共识（如文档34表3）进行初步分层（低危、中危、高危、很高危）。

动态风险调整： 算法模型根据连续监测数据（如HRV骤降、夜间血氧持续降低、呼吸率增快）动态调整风险等级。

风险可视化： 在医生工作台以“红、黄、绿”三色码清晰展示患者当前风险状态。

验收标准： 风险预警的阳性预测值需在临床验证中达到显著水平。

模块三：医生临床决策支持工作台

功能点 3.1： 患者全景仪表盘

描述： 医生登录后概览所有管理患者的状态。

子功能：

异常列表： 优先显示近期有高风险警报或数据异常的患者列表。

关键指标一览： 快速查看每位患者的最新HRV、平均心率、最差血氧等数据。

工作量统计： 显示待处理警报、待回复咨询的数量。

验收标准： 医生能在10秒内定位到最高危的患者。

功能点 3.2： 患者详情页与趋势洞察

描述： 深入查看单个患者的全面数据。

子功能：

指标趋势对比： 可并排查看HRV、心率、睡眠质量随时间的变化曲线，分析其相关性。

事件时间轴： 将心律失常事件、症状记录、用药变化等标记在时间轴上，便于因果分析。

自动生成随访报告： 一键生成包含数据摘要、趋势分析和建议的随访报告，支持导出PDF。

验收标准： 报告生成时间低于30秒。

功能点 3.3： 智能预警与干预系统

描述： 系统主动推送风险信息，并支持快速干预。

子功能：

多级警报机制：

一级警报（红色，短信/电话）： 发现严重室速、长时间心脏停搏、SDNN持续极低（<30ms）。

二级警报（黄色，App推送）： 发现房颤发作、中度HRV降低、夜间低血氧。

提示信息（蓝色，站内信）： 用药依从性差、数据缺失等。

远程干预工具： 集成语音、视频通话功能；可发送标准化健康教育内容或个性化运动/用药建议。

验收标准： 一级警报从触发到送达医生时间低于3分钟。

模块四：患者端互动与管理App

功能点 4.1： 数据可视化与健康解读

描述： 让患者直观理解自身健康状况。

子功能：

简易健康指数： 将复杂数据转化为通俗易懂的分数（如“心脏活力指数”）。

睡眠报告： 展示睡眠时长、深睡比例、血氧变化。

正向反馈： 当HRV趋势向好时，给予鼓励性提示。

验收标准： 界面设计需通过老年群体可用性测试。

功能点 4.2： 医患沟通与任务提醒

描述： 促进患者依从性。

子功能：

消息中心： 接收医生的文字、语音留言或健康建议。

智能提醒： 服药提醒、测量提醒、复诊提醒。

一键求助： 在感到不适时，快速向医生团队发送求助信号和当前生理数据。

验收标准： 消息推送到达率100%。

#### 4. 非功能性需求

性能： 平台支持万级用户并发，关键查询响应时间<2秒。

安全与合规：

数据加密： 数据传输（TLS 1.3）和存储均加密，符合HIPAA/GDPR及中国《个人信息保护法》。

隐私保护： 患者数据脱敏处理，访问权限严格控制。

医疗合规： 核心算法模型需进行临床试验验证，并申请二类医疗器械软件认证。

可靠性： 系统全年无故障运行时间不低于99.9%。

可用性： 医生端界面设计符合医疗工作流程，患者端App充分考虑老年人使用习惯（大字体、语音辅助）。

#### 5. 未来迭代规划

Phase 2： 集成AI预测模型，预测未来30天内心衰急性加重风险。

Phase 3： 对接医院HIS/LIS系统，实现数据自动拉取。

Phase 4： 拓展至高血压、糖尿病等更广泛的人群的慢病管理。

这份PRD将共识知识深度融入产品功能设计，确保了产品的临床有效性和技术可行性，为后续的开发与商业推广奠定了坚实基础。