混合式 ECG 图像信号提取与 AI 修复系统设计文档（Hybrid Vector + AI Reconstruction）-预研

# 混合式 ECG 图像信号提取与 AI 修复系统设计文档（Hybrid Vector + AI Reconstruction）

适用场景： 医院扫描件、患者手机拍照上传心电图
输出格式： 12导联波形数字信号（CSV / EDF）
后端接口： 心律异常检测、QT/QRS 分析、HRV 计算模块

## 一、系统总体架构

📷 ECG Image → 🧩 Detection & Correction → 🧬 Waveform Extraction → 🧠 AI Reconstruction → 📊 ECG Signal

模块分层：

点击图片可查看完整电子表格

## 二、功能流程详解

### 1️⃣ 导联区域自动检测（YOLOv8 / DETR）

输入： 原始心电图图像（手机拍照或扫描件）
输出： 12个导联的 bounding boxes 与标签

技术点：

训练集：采集 5,000+ 张心电图样本，标注 12 导联区域。

模型：YOLOv8s（速度优先）或 DETR（精准定位）。

后处理：NMS 去重 + 边界对齐。

目标：检测精度 (mAP@0.5) ≥ 0.97。

实现参考：

results = model.predict(source='ecg_photo.jpg', conf=0.6)
for lead in results.boxes:
    crop = image[y1:y2, x1:x2]  # 分导联切图

### 2️⃣ 图像几何校正（Homography + Grid Fitting）

目标： 校正倾斜、透视畸变、非标准比例。

算法流程：

检测边框角点 → 使用 Harris / Hough 直线检测。

计算透视矩阵：H = cv2.getPerspectiveTransform(src_pts, dst_pts)

网格拟合（Grid Fitting）：分析栅格间距，确定时标（25 mm/s）与电压标尺（10 mm/mV）。

输出：

校正后等比例图像

物理标尺（mm ↔ ms / mV）

### 3️⃣ 栅格与波形分离（颜色通道分析 + Morphology）

输入： 校正后的图像
目标： 去除背景栅格，保留波形像素

方法：

转换到 Lab / HSV 颜色空间；

提取 a 通道或 V 通道进行分离；

使用形态学操作：cv2.morphologyEx() 清除残余网格；

滤波器：自适应中值滤波消除扫描噪声。

栅格消除示例
lab = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2Lab)
a = lab[:,:,1]
wave = cv2.morphologyEx(a, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

### 4️⃣ 波形提取（Skeleton + Path Tracing）

目标： 将波形像素骨架化 → 转换为一维信号轨迹

技术实现：

使用 Canny 边缘检测；

Skeletonization (skimage.morphology.skeletonize);

路径追踪（Dijkstra 或 A*）实现单像素宽路径序列；

自动去除断点和小噪点。

输出： 每个导联的像素坐标序列 (x, y)。

### 5️⃣ 信号修复与插值（小波插值 + RNN Smooth）

目标： 修复断裂、噪声、缺采样段。

算法组合：

小波插值 (db4)：平滑波形；

RNN Smooth（轻量GRU网络）：学习时序连续性；

滤波后重采样：均匀采样至 500Hz。

指标：

RMSE < 2.5 像素；

采样丢失率 < 1%。

### 6️⃣ AI 辅助优化（U-Net 修复波形结构）

目标： 利用轻量 U-Net 对提取波形图像进行语义修复。

模型输入/输出：

输入：原图与波形mask（2通道）

输出：修复后波形mask（完整、平滑）

训练数据：

从ECG-simulator生成合成样本；

随机遮挡 / 模糊 / 噪声增强；

Loss：Dice + SmoothL1。

部署：

TorchScript / ONNX 推理；

单导联修复耗时 < 80ms。

### 7️⃣ 信号标定与输出（CSV / EDF）

标定流程：

检测横向栅格：确定时间步长（例如 1mm=40ms）；

检测纵向栅格：确定电压比例（1mm=0.1mV）；

转换公式：

t_i = x_i * (time_scale / pixels_per_mm)
V_i = (baseline_y - y_i) * (voltage_scale / pixels_per_mm)

输出结构：

lead,time_ms,voltage_mV
I,0,0.05
I,2,0.07
...

或使用 EDF 导出：

import pyedflib
f = pyedflib.EdfWriter("ecg.edf", 12, file_type=pyedflib.FILETYPE_EDFPLUS)
f.writePhysicalSamples(signals)
f.close()

### 8️⃣ 后续分析模块集成

输出信号可直接输入以下分析模块：

点击图片可查看完整电子表格

## 三、系统实现建议

点击图片可查看完整电子表格

## 四、性能目标与验证指标

点击图片可查看完整电子表格

## 五、部署架构建议

📱 前端（心脏+ APP）
   ↓ 上传ECG照片
🌐 后端 FastAPI (图像→信号转换)
   ↓
🧠 AI 模型服务 (YOLOv8 + U-Net + RNN)
   ↓
💾 数据存储 (MinIO / PostgreSQL)
   ↓
📊 ECG分析引擎 (心律/HRV/风险评分)

支持 Docker 容器化部署 与 GPU 自动调度 (NVIDIA Triton / ONNX Runtime)。

## 六、落地经验建议

对拍照图像，建议使用背景对比增强 + 边缘检测辅助；

对导联区域较乱的老旧纸质图像，可人工辅助校正；

前端可自动提示“角度矫正/拍摄距离”；

可嵌入“重建后波形预览”功能，提高医生信任度；

在医院 PACS 系统或云端心电平台中，可作为 OCR 模块旁路部署。

## 七、未来优化方向

点击图片可查看完整电子表格

✅ 总结：

该混合方案结合了传统的几何矢量提取（保证物理一致性）与深度学习修复（增强鲁棒性），

在医院扫描件与手机拍照两类主流场景下均表现稳定，

是目前 ECG 图像数字化最适合落地的工业级路径。